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杭州威格电子科技有限公司


第一章   概 述

GDW1200C数字电参数测量仪是一种利用数字采样技术对信号进行分析处理的智能型仪表。测量信号为5Hz~1kHz交流工频信号。它的工作过程如下：

1.  将被测信号转化成适当幅值的电信号；

2.  以远大于被测信号的频率将此信号分割成离散信号；

3.  利用高速AD转换器将离散信号转换成数字量；

4.  利用微处理器对采集到的数字量进行计算；

5.  将最终计算的结果以数字的形式显示出来。

与传统指针式仪表相比，数字式电参数测量仪具有以下优点：

1.  所测信号数值为真有效值；

2.  直接数字显示，可以减小人为的读数误差；

3.  对于波形失真的信号同样适用；

4.  用一台仪器可以测量多个参数；

5.  易于实现智能化，可以与计算机连接。

    数字电参数测量仪可以广泛应用于家用电器、电机、照明设备等产品的测试以及计量部门的检测设备。

仪器的存贮、保养与维护：

1.  仪器应小心轻放，不得摔掷；

2.  如仪器长期不用，应每三个月工作两个小时；

3.  仪器的贮存条件：

    a)环境温度：（0~40）℃；        b)相对湿度：<90%RH;

    c)仓库内应保持干燥、无酸碱、易燃、易爆等化学物质和其它腐蚀性气体。

第2章 主要性能及技术指标

GDW1200C的主要性能及技术指标见表1所示。

1. 测量范围和精度：

                         表1 仪器主要性能及技术指标

	参数
	测量范围
	测量误差
	分辨力
	备注

	电压
	（10～300）V
	±（0.25%读数+0.25%量程）
	0.1V
	允许过载1.2倍量程

	电流
	(0.02～20) A
	
	0.001A
	允许过载1.2倍量程

	功率
	U*I*PF
	PF=1.0:±（0.25%读数+0.25%量程）

PF=0.5:±（0.5%读数+0.5%量程）
	0.1W
	

	功率因数
	0.2～1.0
	±0.02
	0.001
	

	频率
	5Hz～1kHz
	±0.2 Hz
	0.1Hz
	


2. 其他参数

输入方式：电压电流均为浮置输入；

测量信号峰值：电压电流均为量程的1.6倍；

转换速率：约8000次/秒；

显示更新：约3次/秒；

整机功耗：<5VA;

仪器重量：约3kg;

仪器尺寸：宽×高×深：（307×122×322）mm

3. 工作环境

大气压力：（86～106）kPa；环境温度：（0～40）℃；相对湿度：≤85%RH

仪表工作电源：AC 220V±22V；（50～60）Hz

4. 安全要求

绝缘电阻：下列端子间绝缘电阻不低于2MΩ；

耐 电 压：下列端子间能承受1.5kV 50Hz正弦波；

测量端子与机壳之间；电源插座与机壳之间。

注：以上技术参数的说明中所用到的术语定义参见GB/T 13978-1992 《数字多用通用技术条件》。

第三章  使 用 说 明

一．前面板及操作使用说明

所有仪表前面板由电源开关部分、显示窗口部分、功能按键部分组成。电源开关按下为接通仪器工作电源，松开为断开仪表电源；其它部分说明如下：
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图1    GDW1200C前面板示意图
●  显示窗口：四个显示窗口分别显示电压、电流、功率、功率因数/频率。

●  功能按键：按下“锁定”键，当前显示数据保持不变，锁定指示灯点亮；重复操作该键，解除数据锁定状态。操作“PF/Hz”按键时，第四个窗口切换显示功率因数（PF）和频率（Hz）。

二、仪表后面板的接线使用说明

（一）、后面板

1．后面板由以下几部分组成：电源插座、接线柱、扩展串行通讯接口、接地柱（见图2）。
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图2    GDW1200C后面板示意图
2．电源插座是仪表工作的电源输入。电源插座的下方必须放入保险丝，保险丝的规格为250V0.5A。

3．接线柱为连接测量回路的端子。端子1和5为电流测量端，端子2和3是电压测量端，在仪表的内部将端子3和4用短路片短路。对于不同的测量方式仪表接线柱的外部接线方法也不同（1、2、4为红色接线柱，3、5为黑色接线柱）。

（二）、测量交流信号的接线方式

典型的接线方法有以下几种：

1．仪表直接测量接线

端子1和2用短路片短路（出厂时已经短路），将端子2和3接到给负载供电的电源，将端子4和5接到负载（见图3），这样仪表可以测量负载的电参数。（⊕--表示红色接线柱，◎—表示黑色接线柱）
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图3   直接测量接线图

2．仪表检定接线

   将端子1和2的短路片断开，将端子2和3接到标准电压源的电压输出端，将端子1和5接到标准电流源的电流输出端（见图4），接线时注意端子1和2是同相端。（⊕--表示红色接线柱，◎—表示黑色接线柱）
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图4   仪表检定接线图

三、通讯接口使用说明

（一）、扩展串行口使用说明

1．用串行电缆连接主机与仪表时，应将仪表和主机的电源关掉，连接好后再接通电源，否则容易损坏仪表。

（二）、串行口通信协议

1．串行口连接：标准RS232电平（12V），引脚（9针）：2-RXD；3-TXD；5-GND。

2．串行口通信模式：每祯10位，1个起始位，8个数据位，1个停止位（对应8051，8096串行通信模式1）。

3．波特率:9600(出厂设定值)。

4．串行口命令码：本仪表作为从机与主机通信，接收命令后执行相应操作，命令码为单字节。

20H：向主机回送20H和所有参数数据（V、A、W、PF、Hz），每个参数占五个字节，共5 ×5+1=26个字节。数据格式见串行数据结构。
5. 串行数据结构：

本仪表在接到命令码后，回送相应的参数数据，每个参数由5个字节组成，前4个字节表示尾数，后1个字节表示阶码，数据格式采用科学记忆法即小数点在第一个BCD码之后，其结构如下：

阶码最高位为数符，次高位为阶符，（“0”代表正数，“1”代表负数），低6位为阶码值，范围为0 ~ 63H，

例：

尾  数（4字节）                           阶  码（1字节）
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阶 码  
                        数  码                                           阶 符

                        小数点                                           数 符

1.2345678×104其浮点数为12345678,04        接收字节次序：78, 56,34,12,04

－8.7654321×102其浮点数为87654321,82      接收字节次序：21,43,65,87,82

（三）、仪表串行口通讯失败的检查

1. 检查仪表的通讯地址、通讯波特率是否与上位机的设置相同，若不同则修改设置。

2. 将仪表和上位机的连线断开，测量仪表和上位机的串行口信号线。对于RS232口：仪表和上位机的TXD对GND端应当为-8V～-12V电压；对于RS485口：上位机的A对B端应当为+2V～+5V电压。若上面的测试信号不正常则为接口或连线的问题。

3. 串行口通讯可以收到数据但数据经常出错，检查仪表和上位机的串口连线接触是否完好，若使用环境的干扰较大则串口连线应采用屏蔽线并且将屏蔽层接地。

第四章  使用注意事项及故障排除方法

一．仪器使用注意事项：

1．仪器外壳必须接地良好；

2．仪器应在推荐的工作条件下使用；

3. 不要超过仪器的测量极限使用；

4. 在负载端接线时应关掉负载的供电电源。

二．仪器故障及排除方法：

1．仪器开机时无显示。

请检查仪表电源是否接通，电源电压是否正常，保险丝是否熔断；

2．测量数据出现明显偏差或出现负值。

请检查仪表接线端子的接线是否正确，注意电压和电流的同相端；

3．更换保险丝的方法：

a：保险丝位于电源插座下方，更换时首先拔下电源插头；

b：用小螺丝刀将保险丝座从电源插座里向外撬出；

c：露出保险丝将保险丝从插座取出；

d：更换新的保险丝，将保险丝座推回电源插座即可。

第5章 仪 器 装 箱 清 单

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	主机
	台
	1
	

	2
	产品说明书
	本
	1
	

	3
	合格证
	张
	1
	

	4
	电源线
	根
	1
	

	5
	保险丝
	只
	2
	5*20-0.5A(用于仪表工作电源)

	6
	环片
	片
	1
	13*0.8*27.5

	7
	产品保修卡
	份
	1
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